| 序号 | 设备名称 | 数量 （台） | 单价 （万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺转流离心泵（ECMO） | 2 | 120 | 是 |

心肺转流离心泵（ECMO）招标参数

数量：2台

★1.适用成人、儿童和婴幼儿等不同年龄阶段的ECMO病人的需求。（提供产品注册证证明）

★2.中文操作界面，触摸式液晶屏菜单；在显示器上能同时显示流量、压力、温度等实时监测指标。

- 3.离心泵最高转速≥3500RPM。

- 4.内置UPS电池：使用时间≥90分钟。

5.具有内置压力监测模块。

6具有内置温度监测模块，≥2道温度监测。

7.具有气泡监测功能。

★8.流量监测和控制为单独的模块，具有无创超声流量超声探头，可监测管道任意位置的流量数据，可支持循环和呼吸模式。

9.具有流量监测技术，无需使用超声耦合剂。

10.无需额外配置传感器。

11.具有流量报警功能，流量报警范围

高流量：0.5-10.0LPM；

低流量：0.0-5.0LPM；

反转流量：0.0-1.0LPM

12.具有流量自动控制模式。

13.具有模拟心脏跳动的搏动灌注和直流灌注两种灌注模式，且可以互相转换。

14.具有出口压力报警和入口压力报警功能。

15.具有低转速保护锁。

16.提供所投产品的耗材报价明细。