全自动电子血压计参数要求

1．测量原理：示波法

2.测量位置：左右臂均可

3.适应臂周范围：17～42cm

4.测量范围：血压量程：0～299mmHg；脉博数：40～180次/分

▲5.触碰感应功能：开机状态下，手臂伸入臂筒时，启动感应测量，语音及画面开始引导提示，全程自助完成测量.（需提供使用说明书、彩页等证明文件）

6.测量精度：压力：±3mmHg；脉搏：±2%或±2次/分

7.肘部位置传感器：电子肘部位置传感器，准确定位肱动脉，并有电子图标提示手臂放置位置是否正确，保证测量精度

8.臂筒角度调节：自动上、下浮动式臂筒，可自动适应不同身材人士测量

▲9.平均值测量：设定1次便可以实现连续2次或3次的单次测量值并获取平均值（中国高血压指南推荐的测量方法，需提供使用说明书、彩页等证明文件）

10.打印模式：不低于3种报告格式，并可打印出带二维码形式和显示干扰波形图的测量结果

11.打印装置：热敏式打印机、多种打印模式可选，自动裁纸

12.ID功能：无须通信协议开发便可直接连接扫描枪或身份证读卡器等身份识别设备，各种终端和信息系统都可轻松读取测量者ID编号并管理测量值

13.用户画面提示功能：动态画面提示用户采用正确测量姿态

▲14.臂筒交互功能：臂筒组件做为常用易损配件，可在使用现场自主拆卸更换，并具备自检自校功能，无须返修，缩短售后维修时间和成本（需提供使用说明书、彩页等证明文件）

15.高血压判定功能：可根据测得的血压值，自动判定高血压程度并显示

16.语音功能：测量全程语音提示，测量结束播报测量结果

17.用户教育：根据测量结果，显示提示信息

18.通信数据输出：同时具备USB、蓝牙、WIFI、有线LAN四种输出方式

▲19.精度保障：需提供符合中国高血压指南要求的认证网站www.dableducational.org或www.stridebp.org上查询证明材料